ORIENTAÇÕES INICIAIS

- O objetivo desse formulário é compilar informações necessárias para a realização da Avaliação de Modelo e para a elaboração da Portaria de Aprovação de Modelo, em caso de aprovação. Portanto, é fundamental que todo o seu conteúdo seja lido com muita atenção e seu preenchimento seja feito de forma correta. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (21) 2145-3499 ou do e-mail: sefiq@inmetro.gov.br; - Após seu preenchimento e assinatura, este formulário deve ser anexado ao processo no sistema Orquestra acompanhado dos seguintes documentos: - Manual de instruções do esfigmomanômetro. Entre outros requisitos exigidos pelo item 3.2 do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aprovado pela Portaria Inmetro nº 341/2021, ressaltam-se os seguintes pontos: - Conteúdo em português do Brasil; - Deve mencionar os códigos de erro apresentados pelo esfigmomanômetro; - Informações técnicas do instrumento (faixa de operação, alimentação, temperatura de armazenamento, etc.); - Informações sobre braçadeiras (modelos e dimensões) iguais às mencionadas neste formulário. - Desenhos com as vistas do instrumento (manômetro e braçadeiras). Entre os requisitos exigidos no item 6 do RTM, ressaltam-se os seguintes pontos: - Desenhos em preto e branco e com inscrições em português; - Cotas de comprimento, largura e altura do instrumento; - Cotas de comprimento e largura da braçadeira e de comprimento e largura do manguito (bolsa interna); - Marcação do centro do manguito (Artéria) e cota dessa marcação até uma das bordas da braçadeira; - Todas as cotas devem ser acompanhadas da unidade e utilizar a vírgula como separador decimal. - Relatório de investigação clínica do esfigmomanômetro. Nesse sentido, é importante ressaltar os seguintes pontos: - A investigação clínica de esfigmomanômetro automático não é um requisito administrativo, mas sim metrológico, conforme apresentado no item 2.2.3 do RTM. Ela é parte integrante do modelo de relatório de ensaios descrito na Recomendação OIML R149-3:2020. Isso significa que o Relatório de investigação clínica deve ser elaborado e assinado pela equipe responsável pela execução da própria investigação. Por consequência, ele só pode ser corrigido por essa equipe, de forma que no relatório haja a data de realização do ensaio e um histórico de revisões, com as datas das correções implementadas; - Sendo assim, não será possível aceitar correções realizadas no referido relatório pelo requerente ou fabricante durante a Avaliação de Modelo. A única forma de apresentar novos resultados é por meio de uma nova investigação clínica, exceto em casos em que o documento tenha sido entregue com páginas ou dados faltando. Nesse caso, a equipe responsável pela investigação clínica pode encaminhar anexos com os dados ausentes. Caso seja constatado que a correção do relatório foi realizada pelo requerente ou fabricante, o relatório será reprovado e o processo será encerrado. - Diante do exposto, orientamos aos requerentes que façam uma revisão detalhada do referido relatório para garantir que o mesmo atenda a todos os requisitos do respectivo protocolo (e suas respectivas emendas), antes de anexá-lo ao processo no sistema Orquestra. Além disso, o relatório deve atender os requisitos do anexo A do RTM e, no caso de processo envolvendo família de modelos, os requisitos do anexo D; - Importante ressaltar a diferença entre Relatório de Investigação Clínica (Clinical Investigation Report) e Relatório de Análise Clínica (Clinical Evaluation Report). O Relatório de investigação clínica possui todos os itens exigidos pelo protocolo de investigação clínica escolhido para o ensaio (como tabelas, gráficos e etc). Enquanto o Relatório de análise clínica é um documento exigido pela Comunidade Europeia e não tem relação com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (Portaria Inmetro n° 341/2021). - Uma vez que toda a documentação for analisada e as possíveis não conformidades forem sanadas dentro dos prazos, será solicitado o envio de exemplares. Nesse sentido, destacam-se os seguintes pontos: - Deverão ser enviados 03 manômetros isentos de vazamentos, com acessórios necessários para sua alimentação (por exemplo, pilhas ou fontes) e pinos ou adaptadores que sejam necessários para operação em modo manômetro. Deverá ser enviado um manômetro extra modificado adequadamente para realização do ensaio de ajuste de zero (ou seja, com a válvula interna bloqueada permanentemente); - Deverão ser enviadas 03 braçadeiras com dimensões iguais àquelas informadas neste formulário e no manual. Caso haja mais de um tamanho ou material de braçadeira, devem ser enviadas no mínimo 02 de cada tamanho e 01 de cada material, totalizando pelo menos 03 unidades; - Solicitamos atenção aos prazos de cada etapa, conforme NIE-Dimel-013, pois o não cumprimento deles pode acarretar o encerramento do processo.

| 1 – MARCA(S): | 2 – MODELO(S): |
| --- | --- |

| 3 – CARACTERÍSTICAS DO MANÔMETRO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO DO ESFIGMOMANÔMETRO ELETRÔNICO | AUTOMÁTICO |  |  | NÃO AUTOMÁTICO |  |  |  |  |  |  |
| PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO | AUSCULTATÓRIO |  |  | OSCILOMÉTRICO |  |  |  |  |  |  |
| MODO DE INFLAÇÃO DA BRAÇADEIRA | AUTOMÁTICO |  |  | MANUAL |  |  |  |  |  |  |
| MODO DE DEFLAÇÃO DA BRAÇADEIRA | VÁLVULA NO MANÔMETRO |  |  |  |  |  |  | VÁLVULA NA BRAÇACEIRA |  |  |
| TIPO DE INSTRUMENTO | PORTÁTIL | FIXO |  |  | PARTE EQUIP. MULTIFUNÇÃO |  |  |  |  | MONITOR AMBULATORIAL |
| LOCAL DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA | BRAÇO |  | PUNHO |  |  | COXA |  |  |  |  |
| PÚBLICO-ALVO | ADULTO |  | INFANTIL |  |  | POP. ESPECIAL |  |  |  |  |
| INTERVALO(S) DE MEDIÇÃO | Intervalo de medição de Pressão Arterial Sistólica: mmHg a mmHg Intervalo de medição de Pressão Arterial Diastólica: mmHg a mmHg Intervalo de medição em modo manômetro: mmHg a mmHg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESOLUÇÕES | Resolução em Pressão Arterial: mmHg |  |  |  |  |  | Resolução em modo manômetro: mmHg |  |  |  |
| AJUSTE DE ZERO | SOMENTE AO SER LIGADO |  |  |  |  |  | PERIODICAMENTE, A CADA MINUTOS |  |  |  |
| Atenção! Para verificar se o esfigmomanômetro realiza ajuste de zero automaticamente, será necessário bloquear a válvula interna de escape. Dessa forma, o requerente deve prover os meios necessários sem que haja necessidade de intervenção em um dos exemplares enviados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (Caso ligado diretamente à rede elétrica ou fonte de alimentação externa, informar valor nominal e faixa de tensão de operação) | CONTÍNUA (Pilhas ou baterias): V |  |  |  |  |  | ALTERNADA (Rede elétrica): V (nominal) FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: V a V |  |  |  |
|  | CONTÍNUA (Fonte de alimentação): V (nominal) FAIXA DE TENSÃO DE OPERAÇÃO (contínua)2: V a V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atenção! No caso de alimentação diretamente à rede elétrica ou fonte de alimentação externa, a faixa de tensão de operação a ser informada é aquela na qual o instrumento é capaz de realizar medição de pressão arterial e em modo manômetro com a exatidão requerida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMUNICAÇÃO VIA CABO | POSSUI |  |  |  |  |  | (tipo) NÃO POSSUI |  |  |  |

| 4 – CARACTERÍSTICAS DA BRAÇADEIRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANGUITO | LÁTEX |  |  | OUTRO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAL | NÁILON |  |  | ALGODÃO |  |  | OUTRO: |  |  |  |  |  |  |
| FECHAMENTO | VELCRO |  |  | BOTÃO |  | GRAMPO |  |  |  | OUTRO: |  |  |  |
| MODELO, CLASSIFICAÇÃO OU TAMANHO | BRAÇADEIRA (cm) |  |  |  | MANGUITO (cm) |  |  |  |  |  | CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, PUNHO OU COXA (cm) |  |  |
|  | LARGURA | x | COMPRIMENTO |  | LARGURA |  |  | x | COMPRIMENTO |  |  |  |  |
|  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | A |  |
|  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  | A |  |

5 – DESCREVA DETALHADAMENTE OS SEGUINTES PONTOS: 5.1 COMO COLOCAR O INSTRUMENTO NO MODO MANÔMETRO (MODO DE ENSAIO) 5.2 PARA ESFIGMOMANÔMETROS DE PUNHO, COMO DESCONECTAR A BRAÇADEIRA DO MANÔMETRO:

| 6 - NOME/CARGO DO RESPONSÁVEL | 7 – DATA / / |
| --- | --- |