## Slide 1
Acompanhamento dos resultados da Auditoria de Medição
O que deve ser observado?
Rio de Janeiro
12/11/2015
Mário Fernandes
Setor de Confiabilidade Metrológica - Secom

## Slide 2
OBJETIVO
Esclarecer as etapas relativas a atividade de Auditoria de Medição no processo da Dicla, bem como a avaliação e o impacto de seus resultados na decisão da acreditação
Solicitação da Auditoria de Medição – AM;
Quem participa;
Relatório de Auditoria de Medição – RAM;
Acompanhamento da AM;
Impacto no Escopo.
Estrutura da apresentação

## Slide 3
FOR-Cgcre-008
Verificam-se as atividades de ensaios de proficiência equivalentes.
Escopo da solicitação
- Avaliam-se os serviços, metodologias, faixa de medição e CMC declarada;
- Selecionam-se artefatos em função dos programas de AM disponíveis no Secom.
Solicitação da Auditoria de Medição - AM
Documentos analisados pelo Secom
Sempre realizada pelo GA ao Secom, por e-mail

## Slide 4
Quem participa?
- Laboratórios de calibração.
Quando?
Acreditação inicial;
Extensão;
- Manutenção, quando identificada necessidade pelo GA ou por avaliador/especialista.
Não deve ser solicitada em casos de não cumprimento da política de participação em EP pelo laboratório

## Slide 5
Relatório de Auditoria de Medição - RAM
Mais detalhada, contém todos os dados enviados ao laboratório e também informações sobre os valores de referência e suas incertezas, e quando pertinente, comentários do Secom.
O RAM emitido pelo Secom é dividido em duas partes
1ª parte – Destinada a equipe de avaliação e ao GA

## Slide 6
Relatório de Auditoria de Medição - RAM
O valor de referência e sua incerteza não são informados ao laboratório, para que se permita o uso do padrão itinerante em outras auditorias de medição.
Contém apenas os resultados do laboratório e o Erro Normalizado (EN)
2ª parte – Destinada ao Laboratório

## Slide 7
Resultados insatisfatórios
O GA emitirá um RRNC com essa não conformidade e solicitará ao laboratório que identifique as causas da incompatibilidade e implemente ações corretivas, conforme NIT-Dicla-026.
Tanto o GA quanto o avaliador/especialista podem fornecer informações adicionais sobre os resultados, por exemplo:
ordem de grandeza do erro;
eventuais tendências (crescentes ou decrescentes);
incertezas de medição subestimadas, etc.
Devem ter cuidado para não informarem o valor de referência, nem tampouco prestarem indevidamente consultorias sobre as ações corretivas.
Acompanhamento da AM

## Slide 8
Resultados insatisfatórios
Após implementar ações o laboratório poderá:
Apresentar ao GA uma revisão dos resultados da calibração para reanálise do Secom, ou;
Enviar RRNC ao GA com o campo 2 preenchido relacionando às evidências das ações implementadas. O GA solicitará ao Secom 2ª auditoria de medição.
Acompanhamento da AM

## Slide 9
Acompanhamento da AM
Ocorre se a causa do resultado insatisfatório estiver relacionada a:
falhas de digitação;
erros de transcrição;
erros de cálculo de incerteza de medição;
erros de conversão ou outro tipo de erro que possa ser corrigido sem a necessidade de nova calibração.
Reanálise dos resultados da AM

## Slide 10
Acompanhamento da AM
2ª Auditoria de Medição
Ocorre se a causa do resultado insatisfatório estiver relacionada:
ao método;
ao equipamento;
a rastreabilidade;
capacitação do pessoal;
manuseio, ou;
quando não puder ser identificada.
O avaliador/especialista será informado pelo GA sobre a realização da 2ª auditoria de medição e sobre seu resultado

## Slide 11
Acompanhamento da AM
Emite Relatórios da auditoria de medição - RAM
RRNC,
RAM – 2ª Parte
RAM, Certificados de calibração e demais registros.
Emite RRNC
RAM – 1ª Parte e demais registros
Secom - TS
GA
Laboratório
Avaliador/Especialista
90 Dias
Ações Implementadas
Preenche RRNC
Resultados insatisfatórios
Ações, RRNC e evidências do Laboratório
Recebe Pedido de reanálise e emite outro RAM
Até 90 Dias
Implementação de ações
Novos Resultados
Recebe Pedido de 2ª AM
Realiza 2ª AM
RAM Reanálise
Emite Relatórios da 2ª auditoria de medição
RAM 2ª AM, Certificados de calibração e demais registros.
Emite RRNC e
notifica Laboratório
RAM 2ª AM – 1ª Parte
RRNC e demais registros
RAM 2ª AM
2ª Parte
Finaliza RRNC e
envia para GA e Av. Líder
Aguarda parecer do Líder e recomenda processo

## Slide 12
Acompanhamento da AM
Emite Relatórios da auditoria de medição - RAM
RAM
2ª Parte
RAM, Certificados de calibração e demais registros
RAM – 1ª Parte e demais registros
Secom - TS
GA
Laboratório
Resultados satisfatórios
Como registrar análise?
Envia para GA e Av. Líder
Aguarda parecer do Líder e recomenda processo
Avaliador/Especialista

## Slide 13
Acompanhamento da AM
Análises e registro das conclusões
O avaliador/especialista deve avaliar os itens a seguir e registrar suas conclusões
se os resultados obtidos pelo laboratório, incluindo a incerteza de medição, são compatíveis aos valores de referência atribuídos ao padrão itinerante;
se os resultados e as incertezas obtidas são coerentes com a capacidade de medição e calibração (CMC) informada pelo laboratório na Proposta de Escopo de Acreditação e com a incerteza obtida pelo laboratório em calibrações de instrumentos de mesmo tipo;
se os registros e certificados de calibração emitidos pelo laboratório atendem aos requisitos da acreditação;

## Slide 14
Acompanhamento da AM
O avaliador/especialista deve avaliar os itens a seguir e registrar suas conclusões
se o laboratório realizou a análise crítica da instrução de acordo com os requisitos da análise crítica de pedidos, propostas e contratos;
se há impacto dos resultados insatisfatórios em outros serviços similares que estejam inclusos no escopo;
se o laboratório manuseia corretamente o padrão itinerante;
os comentários do Secom verificando a necessidade de ações.
Análises e registro das conclusões

## Slide 15
Acompanhamento da AM
Relatórios de auditorias de medição - RAM
Documentos recebidos pelos avaliadores/especialistas
Evidências de ações corretivas para análise do conjunto
Certificados de calibração e demais registros
RRNC enviado pelo laboratório e entregue pelo GA

## Slide 16
Impacto no escopo
Após a implementação de ações corretivas, permanecendo resultados insatisfatórios, o avaliador/especialista deve recomendar quais serviços relacionados à auditoria de medição serão retirados do escopo da acreditação.
No caso do escopo da acreditação estar totalmente comprometido, o avaliador/especialista deve recomendar a não concessão da acreditação.
Avaliar metodologias
e serviços similares !!!
DOQ-Cgcre-013

## Slide 17
Impacto no escopo
O avaliador líder deve participar dos comentários dos avaliadores/especialista sobre os resultados da auditoria de medição, quando pertinente, e das atividades de ensaios de proficiência, para que tenha condições de verificar o impacto dos resultados no escopo e realizar um parecer (FOR-Cgcre-044) e a recomendação adequada sobre a concessão, ou não, da acreditação.

## Slide 18
mafernandes@inmetro.gov.br
(21) 2679-9505
Muito
obrigado!!!