### SUMÁRIO

1  Objetivo

2  Campo de aplicação

- Responsabilidade

- Documentos complementares

5  Documentos de referência

6  Siglas

7  Definições

8  Documentos e materiais

9  Condições gerais de Verificação

10  Inspeção visual

11  Ensaios

Anexo A – Procedimentos de Ensaio

Anexo B – Valor de Divisão de Verificação

Anexo C – Erros Máximos Admissíveis

Anexo D – Exemplos de Infrações Metrológicas

### 1 OBJETIVO

Esta Norma estabelece os procedimentos para verificação e inspeção de instrumentos de pesagem  não automáticos (IPNA) das  classes  e

### 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta Norma se aplica à RBMLQ-I e à Dimas.

### 3 RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela revisão e cancelamento desta Norma é da Dimel/Dimas.

### 4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Portaria Inmetro nº 233/1994 – Legislação metrológica relativa a pesos-padrão.

- Portaria Inmetro n° 236/1994 – Legislação metrológica relativa aos instrumentos de pesagem não automáticos.

### - Portaria Inmetro nº 261/2002 – Estabelece disposições relativas aos instrumentos de pesagem não automáticos.

- NIE-DIMEL-014 – Marcas de Verificação, Interdição e Reparo.

### 5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973 – Institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e dá outras providências.

- Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999 – Dispõe sobre a competência do Conmetro e do Inmetro, institui a Taxa de Serviços Metrológicos, e dá outras providências.

- Lei nº. 10.829, de 23 de Dezembro de 2003 - Reajusta os valores da Taxa de Serviços Metrológicos, e dá outras providências.

### -  Resolução Conmetro nº 011/1988 – Aprova a Regulamentação Metrológica.

## - Portaria Inmetro nº 029/1995 - Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia – VIM.

- Portaria Inmetro nº 033/1998 – Estabelece disposições relativas aos instrumentos de pesagem não automáticos adaptados às prescrições estabelecidas pela Portaria Inmetro nº 236/1994.

- Portaria Inmetro nº 154/2005 – Estabelece as regras e procedimentos a serem adotados na execução e na cobrança dos serviços metrológicos.

-  Portaria Inmetro nº 163/2005 – Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia Legal – VIML.

-  Portaria Inmetro n° 224/2005 – Estabelece novo parágrafo relativo à carga mínima a que se refere a Tabela 2 do subitem  3.2 do Anexo I da Portaria Inmetro nº 236/1994.

-  Portarias Inmetro/Dimel de aprovação de modelos de IPNA.

- Ofício Circular Dimel nº 13/1998 – Encaminha cópia da Portaria Inmetro nº 033/1998 e estabelece procedimentos a serem observados nos casos de modificação dos instrumentos de pesagem não automáticos em produção (novos) ou em uso.

- Ofício Circular Dimel nº 69/2004 – Estabelece procedimentos para aplicação do código 145 da Tabela de Taxas de Serviços Metrológicos.

### 6 SIGLAS

Inmetro	Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

Dimel		Diretoria de Metrologia Legal

Dimas		Divisão de Instrumentos de Medição de Massa

## RBMLQ-I 	Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro

### IPNA		Instrumento de pesagem não automático

## RTM		Regulamento técnico metrológico

### EMA		erros máximos admissíveis

### 7 DEFINIÇÕES

7.1 Verificação de um instrumento de medição

Procedimento que compreende o exame, a marcação e/ou a emissão de um certificado de verificação, e que constata e confirma que  o instrumento de medição  satisfaz às exigências regulamentares.

7.2 Inspeção em serviço

Parte do sistema de controle metrológico subseqüente que decorre de uma programação de atividade de supervisão metrológica.

7.3 Instrumento de pesagem não automático (IPNA)

Instrumento que necessita da intervenção de um operador durante o processo de pesagem, por exemplo, para depositar ou retirar do receptor a carga a ser medida e também para obtenção do resultado.

Notas: a) Adicionalmente, podemos definir IPNA como sendo um instrumento que permite a observação direta dos resultados de pesagem e cujas medições são realizadas por processo de pesagem estático.

b) Nesta Norma, um IPNA é chamado simplesmente um “instrumento”.

7.4 Equilíbrio por pesos e contrapesos

Valores dos pesos metrologicamente controlados que (considerando a relação de redução de carga) equilibram a carga.

7.5 Indicação analógica

Indicação que permite a avaliação da posição de equilíbrio em frações do valor de divisão.

7.6  Indicação digital

Valor de uma grandeza fornecido por um instrumento de medição em que as marcas, geralmente compostas de uma seqüência de algarismos alinhados, não permitem a interpolação em frações do valor de divisão.

7.7 Carga máxima (Max)

Capacidade máxima de pesagem, sem considerar a capacidade aditiva de tara.

7.8 Carga mínima (Min)

Valor de carga abaixo do qual os resultados das pesagens podem estar sujeitos a um erro relativo excessivo.

Nota: Para instrumentos com e ≠ d a carga mínima é estabalecida conforme a tabela 2 do RTM aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994 (anexo B, tabela 1 desta Norma), onde o valor de divisão de verificação (e) é substituído pelo valor de divisão real (d).

7.9 Valor de divisão de verificação (e)

Valor expresso em unidades de massa utilizado para a “classificação e a verificação” de um instrumento (menor divisão).

7.10 Valor de divisão real (d)

Valor expresso em unidades de massa da diferença entre os valores correspondentes a duas marcas de escala consecutivas, para uma indicação analógica, ou da diferença entre duas indicações consecutivas, para uma indicação digital.

7.11 Número de divisões de verificação (n), para instrumentos com um único valor de divisão

Quociente da carga máxima (Max) pelo valor de verificação (e), ou seja: n = Max/e.

7.12 Exame da conformidade

Exame efetuado num instrumento que permite verificar a conformidade ao modelo aprovado, de acordo com as exigências regulamentares específicas.

7.13 Instrumentos de múltiplos valores de divisão

Instrumentos que possuem uma só faixa de pesagem, a qual é dividida em faixas de pesagem parciais cada uma com  valor de divisão diferente, sendo a faixa de pesagem determinada automaticamente conforme a carga aplicada, tanto para cargas crescentes como decrescentes.

7.14 Instrumentos de múltiplas faixas

Instrumentos que possuem duas ou mais faixas de pesagem com diferentes cargas máximas e diferentes valores de divisão para o mesmo receptor de carga, cada faixa estendendo-se de 0 (zero) a sua respectiva carga máxima.

7.15 Outras Definições

Ver anexo III da Portaria Inmetro nº 236/1994 (Terminologia), em especial quanto:

- à construção dos instrumentos: dispositivos principais, subitem 2.1 e dispositivo indicador, subitem 2.4; e,

- aos dispositivos complementares (de nivelamento, de retorno a zero, de tara, de trava, estabilizador de indicação, de seleção, auxiliar de verificação), subitem 2.7.

8 DOCUMENTOS E MATERIAIS

Na execução da verificação de IPNA, devem ser utilizados os seguintes documentos e materiais:

8.1 Documentos

a) Documentos listados nos itens 4 e 5 desta Norma;

b) Certificados e marcas de verificação;

c) Notificação para Reparo, Auto de Infração, Auto de Apreensão/Interdição, Etiqueta Instrumento Incorreto, Cartão de Interdição;

d) Etiqueta de Inventário, Termo de Ocorrência, Relatório de Verificação Metrológica;

e) Guia de Recolhimento da União – GRU;

f) Laudo Pericial e Nota de serviço de oficina.

8.2 Materiais

8.2.1 Padrões de trabalho

Os pesos-padrão devem ser calibrados ou verificados, atender aos EMA do RTM aprovado pela Portaria Inmetro  n° 233/1994 e não apresentar erros superiores a 1/3 do ema para o instrumento na carga considerada.

8.2.1.1 Rastreabilidade

Os pesos-padrão devem ser rastreados aos padrões nacionais. Esses pesos devem portar etiqueta, aposta no seu estojo de acondicionamento, indicando: número de registro de controle metrológico e data da próxima calibração ou verificação. Os pesos-padrão devem ser calibrados ou verificados anualmente.

8.2.2 Régua metálica com divisão em milímetros;

8.2.3 Nível de bolha;

8.2.4 Calculadora;

8.2.5 Equipamento de Proteção Individual (EPI).

8.2.6 Materiais de selagem

a) Selos (lacres) numerados seqüencialmente;

b) Arame apropriado ao tipo de selo;

c) Ferramentas, tais como: chave de fenda, alicate de corte, alicate universal, alicate de bico e espátula.

8.2.7 Materiais para manuseio

a) Luvas, pinças, tecidos e outros materiais apropriados ao manuseio de pesos.

8.3 Proteção e manuseio dos pesos padrão transportados

a) O veículo utilizado para o transporte dos pesos deve ter local apropriado com trava de fixação e acondicionamento.

b) O transporte dos pesos do veículo até o local, onde está instalado o instrumento, deve ser feito com auxílio de carrinho apropriado para tal.

c) Devem ser observados os aspectos ergonômicos no manuseio dos pesos pelos agentes que realizam a verificação. O manuseio repetitivo de cargas deve ser feito com cuidado e orientação quanto a aspectos de saúde ocupacional.

d) Os pesos devem ser manuseados e transportados com cuidado, evitando-se choques nos mesmos e atrito em sua superfície.

9 CONDIÇÕES GERAIS DE VERIFICAÇÃO

9.1 Verificação Inicial

Na verificação inicial, devem ser observados os meios para a verificação, a conformidade ao modelo aprovado e/ou ao regulamento pertinente, a inspeção visual e os ensaios, de acordo com os procedimentos desta Norma.

O instrumento deve ser ensaiado no momento da instalação e pronto para uso, a menos que ele possa ser transportado montado, e instalado após a verificação inicial.

A verificação inicial pode ser executada nas dependências do fabricante ou em qualquer outro local, se o transporte do instrumento para o local de utilização não exigir nenhum novo trabalho técnico, através do qual a exatidão da indicação do instrumento possa vir a ser afetada, e se a diferença da aceleração da gravidade entre os locais de ensaio e de uso for considerada ou se a exatidão da indicação do instrumento não for influenciada por essa diferença.

Nota Na verificação inicial dos instrumentos simples, deve ser dada atenção referente às exigências estabelecidas no item 6 do RTM aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994. Os detalhes específicos a serem examinados são, dentre outros: indicadores, marcas de escala, batentes, pesos corrediços, componentes de equilíbrio, cutelos, coxins, guias, dispositivos de trava e demais exigências constantes dos itens 3 e 4 do RTM, enquanto aplicáveis.

9.1.1 Conformidade

Deve ser realizado exame de conformidade do instrumento ao modelo aprovado e/ou às exigências do RTM:

- Exames Funcionais

- Verificar os dispositivos quanto ao seu funcionamento correto, tais como: dispositivo de retorno a zero, tara, dispositivos calculadores e as funções de comando do teclado;

- Verificar as características metrológicas;

- Verificar nos instrumentos de múltiplos valores de divisão os pontos de mudança do valor de (e);

- Ao ligar, verificar nos instrumentos eletrônicos a existência de um procedimento especial, que mostre todos os sinais importantes do indicador, em seus estados ativo e não ativo, em período suficientemente longo para que possam ser observados pelo operador.

9.1.2  Ensaios em verificação inicial

Na verificação inicial, a maneira e ordenação da realização dos ensaios dependem em parte da linha de produção do fabricante. Pode, por exemplo, algum ensaio ou operação de controle ser executado separadamente em um conjunto de instrumentos por razões de economia e produtividade.

A execução dos ensaios deve obedecer à seguinte ordem:

- Pré-carregamento;

- Exatidão do dispositivo de zero;

- Pesagem;

- Excentricidade

- Mobilidade;

- Sensibilidade;

- Fidelidade;

- Exatidão do dispositivo de tara;

- Tara; e

- Estabilidade de equilíbrio (se aplicável).

Na verificação inicial, os ensaios de exatidão de zero e de tara, de mobilidade e de sensibilidade podem ser realizados por amostragem em 3 instrumentos ou 10% dos instrumentos apresentados para verificação, o que for maior.

9.1.3 Meios para verificação

Os fabricantes, importadores, representantes legais e oficinas permissionárias devem colocar à disposição do órgão metrológico competente os meios materiais e o pessoal necessário à execução da verificação inicial.

9.2 Verificação subseqüente

Nas verificações subseqüentes, só devem ser realizados inspeção visual e ensaios, de acordo com os procedimentos desta Norma.

Os instrumentos devem atender aos erros máximos admissíveis na verificação inicial.

Sendo o instrumento aprovado, devem ser apostas as marcas de verificação e selagem.

9.2.1 Ensaios em verificação subseqüente

A execução dos ensaios deve obedecer à seguinte ordem:

- Pré-carregamento;

- Exatidão do dispositivo de zero;

- Pesagem;

- Excentricidade;

- Mobilidade;

- Sensibilidade;

- Fidelidade;

- Exatidão do dispositivo de tara;

- Tara; e

- Estabilidade de equilíbrio (se aplicável)

Nas verificações subseqüentes, os ensaios de mobilidade e sensibilidade só necessitam ser realizados se houver indícios, de que o instrumento não está apresentando resposta à aplicação de sobrecargas para a determinação dos erros de indicação.

9.3 Inspeção em serviço

Na inspeção em serviço, só devem ser realizados a inspeção visual e os ensaios, de acordo com os procedimentos desta Norma. Os instrumentos devem atender aos erros máximos admissíveis em serviço, que são o dobro daqueles aplicados na verificação inicial e na verificação subseqüente.

A inspeção em serviço decorre de programação da atividade de supervisão metrológica, de uma denúncia ou de trabalho em conjunto com outros órgãos de defesa do consumidor; portanto, não deve haver cobrança de taxa metrológica.

9.3.1 Ensaios de Inspeção em serviço

A execução dos ensaios deve obedecer à mesma ordem dos ensaios da verificação subseqüente.

9.4 Local de instalação

O agente metrológico deve observar os seguintes aspectos relativos ao local de instalação:

a) Se o instrumento encontra-se instalado em local bem iluminado e que permita a sua verificação;

b) No caso de instrumento para transações comerciais, o detentor deve instalar e usar o instrumento, de forma que o consumidor e o operador possam observar, simultaneamente e claramente, a pesagem das mercadorias e o peso indicado;

c) Se o instrumento está instalado em base sólida, e se não está exposto a correntes de ar que afetem a indicação;

d) Se o instrumento está nivelado (se sua construção exigir); e,

e) Se as instalações elétricas ao redor influenciam o instrumento (rádio transmissores, equipamento de solda, uma ponte de guindaste ou simples lâmpadas fluorescentes); enquanto essas fontes estiverem operando, observar a indicação para detectar qualquer falha. Se ocorrerem falhas significativas, enquanto outras instalações estiverem sendo utilizadas, então o ambiente está aparentemente muito severo para o instrumento, o qual não deve ser verificado até que alguma ação protetora tenha sido tomada, exceto no caso de inspeção em serviço.

Nota: Em instrumentos eletrônicos, uma falha é considerada significativa se a diferença entre a indicação do resultado do peso devido a uma perturbação e a indicação do resultado da pesagem sem perturbação exceder o valor de (e).

9.5  Marcas de verificação e selagem

A verificação é comprovada por marcas de verificação e deve ser observada a NIE-Dimel-014.

9.5.1 Emissão de certificado

A emissão de certificado de verificação para IPNA das classes  e  não é prevista. Certificado ou laudo de exame, detalhado com os resultados da verificação, pode ser emitido a pedido do detentor do instrumento ou em caso de perícia metrológica, respectivamente.

9.5.2 Posição das marcas de verificação

Os instrumentos devem ter um local definido, que permita a aposição das marcas de verificação, constituída por uma etiqueta adesiva. Este local deve:

a) Ser de tal maneira que a peça na qual ele se encontra, não possa ser retirada do instrumento sem destruir as marcas de verificação;

b) Possibilitar uma colocação fácil, sem alterar as qualidades metrológicas do instrumento;

c) Ser visível sem que seja necessário deslocar o instrumento, quando em uso.

9.5.3 Selagem

Os pontos de selagem existentes devem ser protegidos por selos (lacres).

A portaria de aprovação de modelo pode exigir também segurança de componentes, cuja desmontagem ou desregulagem possa alterar as características do instrumento, sem que estas alterações sejam claramente visíveis.

10 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DAS VERIFICAÇÕES

10.1 Inspeção visual

O instrumento deve estar limpo para ser efetuada a verificação.

10.1.1 Exames Funcionais

O agente metrológico deve observar:

a) O estado de conservação, abrangendo: estrutura e componentes mecânicos (ORIGINAIS) íntegros, existência de protetor de mostrador (para equilíbrio automático e semi-automático), se a leitura dos resultados é segura, fácil e não ambígua;

b) Se não possui evidência de uso fraudulento: uso de peça ou parte estranha ao instrumento destinada ou apropriada para falsificar resultados de pesagem (indicados, processados ou memorizados);

c) Se o instrumento está corretamente equilibrado e ajustado no valor zero, antes de ser utilizado;

d) Os sinais relevantes (teste de segmentos de dígitos) ao ligar o instrumento;

e) Se o teclado funciona corretamente (conforme funções descritas na portaria de aprovação do modelo), bem como os dispositivos de ajuste e de trava, se existentes;

f) Se o funcionamento dos dispositivos indicador de zero e de tara está claramente visível para o consumidor;

g) A impressão clara e permanente, algarismos com pelo menos 2 mm de altura, símbolos das unidades de medida e sua posição após ou acima dos valores, impressão das indicações primárias;

h) Se arredonda o preço a pagar calculado pela multiplicação do peso pelo preço unitário, conforme indicados pelo instrumento, para o valor de divisão mais próximo de preço a pagar (instrumentos computadores de preço);

i) Se apresenta impressos no tíquete, todos os preços a pagar que foram totalizados. O preço total é a soma algébrica de todos os preços, conforme impressos (instrumentos computadores de preço que possuem operação de totalização).

Notas: a) No caso de ocorrer uma falha considerada não significativa mesmo que superior a (e), deve-se notificar o detentor do instrumento. Ver subitens 5.5.5 a 5.5.8 do Anexo III do RTM.

b) Não deve ser possível passar para um valor de tara menor que o inicial, durante uma operação de pesagem; a impressão não deve ser possível se a indicação não estiver estável (casos de possibilidade de fraude).

c) A proibição de impressão abaixo da carga mínima refere-se somente aos instrumentos etiquetadores de preços para produtos pré-medidos ou àqueles instrumentos computadores de preços que possam ser utilizados para etiquetagem de preços (empacotamento) e que estejam com esta função ativa no comércio.

d) Para os instrumentos em uso, de equilíbrio automático e semi-automático, que foram colocados no mercado segundo a Portaria MTIC nº 63/44, aplicam-se os requisitos técnicos da lista de controle aprovada pela Portaria Inmetro nº 261/2002.

e) Somente instrumentos das classes de exatidão  e  podem ser utilizados nas transações descritas no subitem 12.11 do RTM aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994.

10.2 Inscrições descritivas

Verificar se a simbologia e grafia estão corretas.

Verificar se as inscrições obrigatórias estão indicadas, conforme o constante na portaria de aprovação de modelo.

As inscrições descritivas devem ser indeléveis e possuir dimensões, forma e clareza que permitam uma leitura fácil. Elas devem ser agrupadas em uma placa de identificação, fixada ao instrumento ou sobre seu próprio corpo, em um local de fácil visibilidade.

As inscrições: Max ...; Min ...; (e)=...... e (d)=.....(se d ≠ e), devem ser repetidas próximas à indicação do resultado, se elas já não se encontram localizadas lá.

10.2.1 Inscrições Obrigatórias

- marca ou nome do fabricante ou marca autorizada conforme subitem 8.4 do RTM;

- indicação da classe de exatidão, na forma:  (para exatidão especial) e  (para exatidão fina);

- carga máxima, na forma: Max ...;

- carga mínima, na forma: Min ...;

- valor de divisão de verificação, na forma: e =

- valor de divisão real, na forma: d =....

Notas: a) Para instrumentos aprovados pela Portaria MTIC nº 63/44, são admitidas inscrições na forma antiga (C. Max., C. Min., d) ou por extenso. Esses instrumentos não portam o símbolo da classe de exatidão.

b) Outras inscrições podem ser exigidas conforme a portaria de aprovação de modelo.

11 ENSAIOS

11.1 Condições normais de ensaio

Os erros devem ser determinados sob condições normais de ensaio. Quando o efeito de um fator estiver sendo avaliado, todos os outros fatores de influência devem permanecer constantes, em valor próximo ao normal.

Caso exista documentação, deve-se examiná-la para se familiarizar com o instrumento.

11.2 Posição de referência antes dos ensaios

Antes de ser iniciado o ensaio, verificar se o instrumento se encontra partindo do zero.

Para um instrumento passível de ser inclinado, este deve ser nivelado na posição de referência (de acordo com o nível de bolha do instrumento), exceto na situação de inspeção em serviço.

11.3 Pré-aquecimento

Deve ser observado o tempo suficiente para o aquecimento do instrumento, que se encontra descrito no seu indicador; caso não exista informação, respeitar um tempo mínimo de 24 horas, após o instrumento ser ligado.

11.4 Pré-carregamento

Antes de cada ensaio de pesagem, o instrumento deve ser pré-carregado uma vez até a carga máxima (Max), ou até a carga limite (Lim), se definida.

11. 6 Instrumento de múltiplas faixas

Cada faixa deve ser ensaiada como um instrumento separado.

11.7 Instrumentos de múltiplos valores de divisão

O ensaio é efetuado no instrumento de uma só faixa de pesagem, a qual é dividida em faixas parciais, de acordo com cada valor de divisão diferente, sendo a faixa de pesagem determinada automaticamente conforme a carga aplicada, tanto crescente como decrescente. Deve ser observado o especificado no subitem 3.3 do RTM e o erro deve ser calculado conforme (II.A.4.4.3), como consta no regulamento.

11.8 Ensaios a serem realizados

Tabela 1 – Ensaios Metrológicos Aplicáveis aos Instrumentos

| Ensaio | Equilíbrio não automático | Equilíbrio automático ou semi-automático |
| --- | --- | --- |
|  |  | Indicação analógica | Indicação digital |
| Exatidão do dispositivo de zero | X |  | X |
| Pesagem | X | X | X |
| Excentricidade de cargas | X | X | X |
| Mobilidade | X | X | X |
| Sensibilidade | X |  |  |
| Fidelidade | X | X | X |
| Estabilidade de equilíbrio * |  |  | X |
| Exatidão do dispositivo de tara |  | X | X |
| Pesagem com tara |  | X | X |

* Ensaio aplicável somente aos instrumentos com dispositivo impressor e/ou memória.

11.9 Instrumentos com mais de um dispositivo indicador

Se um instrumento tiver mais de um dispositivo indicador, as indicações dos vários dispositivos devem ser comparadas durante os ensaios.

Para uma determinada carga, a diferença entre as indicações fornecidas pelos vários dispositivos indicadores, compreendendo os dispositivos de pesagem de tara, não deve ser superior ao valor absoluto do erro máximo admissível para a carga considerada, devendo ser nula (zero) entre os dispositivos indicadores digitais e impressores.

11.10 Diferentes posições de equilíbrio

A diferença entre dois resultados obtidos para uma mesma carga, alterando-se o modo de equilíbrio (caso de instrumentos com um dispositivo incorporado de deslocamento da faixa de indicação automática), quando da realização de dois ensaios consecutivos, deve ser menor ou igual ao valor absoluto do erro máximo admissível para a carga considerada.

11.11 Avaliação do erro

Quando a avaliação de erro é feita, é importante levar em consideração o erro de arredondamento, pois, normalmente durante a verificação, não é possível mostrar a indicação com um valor de divisão menor do que (e). O único caso, onde não há necessidade de cargas adicionais, é quando não há diferença entre a carga aplicada e a indicação, durante todo o ensaio.

11.11.1 Instrumentos com indicação analógica

Para instrumentos com indicação analógica, a avaliação do erro é feita calculando-se a diferença entre o valor indicado (I) e o valor nominal da carga (L) aplicada sobre o instrumento, ou seja,     E = I- L.

11.11.2 Instrumentos com indicação digital, e = d ou d > 0,2 e

Para os instrumentos com indicação digital, os pontos de mudança de indicação são utilizados para determinar a indicação do instrumento, antes do arredondamento, como descrito a seguir:

Para uma certa carga (L), o valor indicado (I) é anotado. Pesos adicionais de 0,1e são, sucessivamente, adicionados até que a indicação do instrumento aumente, sem ambigüidade, de um
valor de divisão real (I + d). A carga adicional L colocada sobre o receptor de carga dá uma
indicação (P) antes do arredondamento, usando-se a seguinte equação:

P = I + (½) e – L,

onde o erro antes do arredondamento é:

E = P - L = I + (½) e - L - L

O erro corrigido antes do arredondamento é:

Ec = E – E0 ema,

Onde:

P é a indicação antes do arredondamento (indicação digital);

I é o valor indicado pelo instrumento;

e é o valor de divisão de verificação;

d é o valor de divisão real;

L é a carga adicional;

L é a carga aplicada;

E é o erro antes do arredondamento;

Ec é o erro corrigido antes do arredondamento;

E0 é o erro calculado em zero ou para uma carga próxima de zero;

ema é o erro máximo admissível.

Nota: Se e < 10 mg, o erro é cálculado pela fórmula: E = I -L.

11.11.3 Instrumentos com indicação digital, d ≠, com d ≤ 0,2.e.

Para instrumentos com indicação digital que mostra a indicação com valor de divisão real (d) ≤ 0,2 (e), o erro é determinado por E = I - L.

__________________

/Anexos

ANEXO A

PROCEDIMENTOS DE ENSAIO

Cada procedimento de ensaio foi numerado, de forma a ser consistente com o mesmo subitem do Anexo II. A da Portaria Inmetro n.º 236/94.

A.4.2.3 Ensaio de exatidão do dispositivo de retorno a zero

Este ensaio é aplicável apenas a instrumentos com d ≥ 10 mg.

A.4.2.3.1 Instrumentos com dispositivo não automático e semi-automático de retorno a zero:

Procedimento para e = d ou d > 0,2 e

a) Carregar o instrumento com uma carga correspondente a 0,1e colocada, sucessivamente, de modo que a indicação fique tão próxima quanto possível a um ponto de mudança da indicação;

b) Acionar o dispositivo de retorno a zero;

c) Determinar a carga adicional, (L0) para a qual a indicação muda de zero para uma divisão acima de zero;

d) Determinar o erro de indicação do zero, onde E0  = 0,5e  - (L0) (pois I0  = 0 , L0  = 0), de acordo com 11.11;

e) Verificar se o erro em zero, E0  ema (± 0,25e).

O ensaio não é realizado quando ou e ≠ d com d ≤ 0,2e

A.4.2.3.2 Instrumentos com dispositivo automático de retorno a zero ou manutenção de zero:

Procedimento para e = d ou d > 0,2 e

a) Aplicar uma carga igual a 10e ao receptor de carga, para colocar a indicação fora da faixa automática;

b) Anotar este valor como L0 e a indicação como I0  ;

c) Aplicar cargas adicionais equivalentes a 0,1e, sucessivamente, até que a indicação mude para a graduação seguinte (I + d), o somatório dessas cargas adicionais corresponde a L0   ;

d) Determinar o erro de indicação, onde E0  =  I0 + 0,5e -  L0  -  L0  , de acordo com 11.11;

e) Verificar se o erro em zero, E0  ema (± 0,0,25e ).

O ensaio não é realizado quando ou e ≠ d com d ≤ 0,2e

A.4.6.2 Ensaio de exatidão do dispositivo de tara

Este ensaio é aplicável apenas a instrumentos com d ≥ 10 mg.

A exatidão do dispositivo de tara deve ser estabelecida de modo similar ao ensaio descrito em A.4.2.3, com a indicação colocada em zero pelo uso do dispositivo de tara.

A.4.6.2.1 Instrumentos com dispositivo não automático e semi-automático de retorno a zero:

Procedimento para e = d ou d > 0,2 e

a) Aplicar uma carga que não exceda ao limite de utilização do dispositivo de tara;

b) Acionar o dispositivo de tara, fazendo com que a indicação retorne a zero;

c) Adotar os mesmos procedimentos para o ensaio de exatidão do dispositivo de retorno a zero não automático e semi-automático;

d) Verificar se o erro em zero, E0 ema (± 0,25e).

O ensaio não é realizado quando ou e ≠ d com d ≤ 0,2e

A.4.6.2.2 Instrumentos com dispositivo automático de retorno a zero ou manutenção de zero:

Procedimento

a) Aplicar uma carga que não exceda ao limite de utilização do dispositivo automático de tara;

b) Aguardar que o retorno a  zero automático ocorra e a indicação mostre zero;

c) Adotar os mesmos procedimentos para o ensaio de exatidão do dispositivo automático de retorno a zero;

d) Verificar se o erro em  zero, E0  ema (± 0,25e) para instrumentos eletrônicos e instrumentos com indicação analógica.

A.4.4 Ensaio de Pesagem

Procedimento:

a) Determinar as cinco cargas de ensaio L. Os critérios para seleção das cargas de ensaio são:

- As cargas de ensaio devem ir da carga mínima (Min) até a carga máxima (Max) do instrumento;

- Incluir as cargas de ensaio nas quais ou próximo das quais ocorre a mudança do erro máximo admissível (ema).

- Quando selecionar cargas de ensaio para instrumentos de valores de divisão múltiplos, os quais possuem faixas de pesagem parciais, incluir todos os pontos onde o ema muda; não selecionar a carga no ponto onde o valor de divisão muda. Recomenda-se que seja usada uma carga (5e) menor do que este ponto;

- Não selecionar a carga máxima, se ocorrer indicação de sobrecarga (sem valor indicado) neste ponto. Recomenda-se que uma carga (5e) menor do que a máxima seja usada;

- Após iniciar o ensaio, o instrumento não poderá retornar a zero antes da conclusão das pesagens;

- Registrar as cargas na coluna L do formulário de ensaio e o ema apropriado na última coluna (para o caso de relatório de exame ou certificado de verificação);

b) Determinar o erro em zero ou próximo de zero (ver 11.11);

c) Aplicar as cargas de ensaio, aumentando da mínima até a máxima progressivamente;

d) Em cada carga de ensaio, registrar a carga L e a indicação I. Determinar o ponto de mudança de indicação (ver 11.11) e registrar L, se aplicável;

e) Remover as cargas de ensaio, de modo similar, diminuindo da máxima até zero progressivamente;

f) Em cada carga de ensaio, registrar a carga L e a indicação I. Determinar o ponto de mudança de indicação (ver 11.11) e registrar L, se aplicável;

g) Calcular e registrar o erro E e o erro corrigido EC, conforme 11.11.

h) Verificar se os erros corrigidos, EC ( EMA.

Nota: Se o instrumento é munido de um dispositivo automático de retorno a zero ou de  manutenção de zero, este poderá estar em funcionamento durante os ensaios. O erro em zero é determinado de acordo com II.A.4.2.3.2, quando e = d ou d > 0,2 e. ou E0 = I0, quando e ≠ d com d ≤ 0,2e.

A.4.7 Ensaio de excentricidade

Procedimentos Gerais:

a) Pesos grandes devem ser usados em preferência a vários pesos pequenos.

b) Pesos menores devem ser colocados em cima de pesos maiores, porém empilhamentos desnecessários devem ser evitados dentro do segmento ensaiado.

c) A carga deve ser aplicada de modo central, dentro do segmento se um peso único for usado, mas deve ser aplicada uniformemente através do segmento, se vários pesos menores são utilizados.

d) A localização da carga deve ser anotada em um desenho no Relatório de Ensaio.

e) As indicações para diferentes posições de uma carga devem se situar dentro dos ema.

f) O erro em cada medida é determinado de acordo com 11.11.

g) O erro em zero Eo usado para correção é o valor determinado antes de cada medida.

A.4.7.1 Instrumentos com  receptor  de carga  não tendo mais do que 4 pontos de apoio (n  4).

a) Aplicar uma carga L de ensaio correspondente a 1/3 da soma da carga máxima (Max) e do efeito máximo aditivo de tara, se aplicável.

b) Aplicar a carga em cada um dos quatros segmentos iguais a aproximadamente 1/4 da área da superfície do receptor de carga, e carregando cada segmento de modo sucessivo no sentido horário, partindo do centro, conforme as figuras abaixo:

c) Determinar o erro corrigido de acordo com 11.11.

d) Verificar se o erro corrigido de cada resultado, EC ( ema.

Nota: O erro em zero de um instrumento com dispositivo automático de retorno a zero ou de manutenção de zero, é determinado através da aplicação de uma carga de 10e, quando para e = d ou d > 0,2 e. ou E0 = I0, quando e ≠ d com d ≤ 0,2e.

A.4.8 Ensaio de mobilidade

Este ensaio é aplicave somente aos instrumentos com d > 10 mg

Procedimento:

As cargas a serem aplicadas são:

a) Min

b) ½ Max

c) Max

a) Instrumentos de equilíbrio não automático

- Aplicar a carga mínima ao receptor de carga;

- Anotar o valor da indicação I;

- Aplicar, sem choque, uma sobrecarga adicional igual a 0,4 ema à carga aplicada ao receptor de carga;

- Observar o deslocamento. A sobrecarga deve provocar um movimento visível do órgão indicador;

- Remover a carga;

- Repetir os passos de (a)  a (e) para ½ Max e Max.

b) Instrumentos de equilíbrio semi – automático ou automático

b.1)  Indicação analógica

a) Aplicar a carga mínima ao receptor de carga;

b) Anotar o valor da indicação I1;

c) Aplicar, sem choque, uma sobrecarga adicional igual ao ema à carga aplicada ao receptor de carga;

d) Anotar o valor da indicação I2;

e) Remover a carga;

f) Repetir os passos de (a) a (e) para ½ Max e Max.

g) Verificar se ( I2 – I1  )  0,7 ema.

b.2) Indicação digital com e = d ou d > 0,2 e, sendo d ≥ 10 mg

a) Aplicar à carga mínima uma sobrecarga igual a 1d (10 pesos de 0,1d);

b) Registrar a carga, L, e a indicação inicial I1;

c) Remover sucessivamente, da sobrecarga, os pesos suficientes até que a indicação I1 diminua,  sem ambigüidade, de um valor de divisão real, igual a (I – d);

d) Recolocar um peso igual a 0,1e;

e) Aplicar uma carga de 1,4d, sem choque, ao receptor de carga do instrumento. A indicação deve aumentar de 1e, ou seja, de I para (I + d);

f) Registrar a indicação final como I2, a qual deverá apresentar um resultado acrescido de um valor de divisão real acima da indicação inicial, ou seja I2  - I1 = d;

g) Verificar se ( I(final) – I(inicial) = e );

h) Remover a carga;

i) Repetir os passos (a) até (h) usando ½ Max e, em seguida, repetir para Max.

Nota: Realizar o ensaio com uma carga um pouco menor que Max, por exemplo, ( Max-5e), para evitar que o instrumento indique sobrecarga.

b.3) Indicação digital com e ≠ d ou d ≤ 0,2e, com d ≥ 10 mg

a) Aplicar à carga mínima uma sobrecarga igual a 1d (10 pesos de 0,1d);

b) Registrar a carga, L, e a indicação inicial I1;

c) Remover sucessivamente, da sobrecarga, os pesos suficientes até que a indicação I1 diminua,  sem ambigüidade, de um valor de divisão real, igual a (I – d);

d) Recolocar um peso igual a 0,1d;

e) Aplicar uma carga de 1,4d, sem choque, ao receptor de carga do instrumento. A indicação deve aumentar de 1e, ou seja, de I para (I + d);

f) Registrar a indicação final como I2, a qual deverá apresentar um resultado acrescido de um valor de divisão real acima da indicação inicial, ou seja I2  - I1 = e;

g) Verificar se ( I(final) – I(inicial) = e );

h) Remover a carga;

i) Repetir os passos (a) até (h) usando ½ Max e, em seguida, repetir para Max.

b.4) Indicação digital com e ≠ d com d ≤ 0,2e, com d < 10 mg

O ensaio não deve ser realizado, pois não existem pesos padrão com valor nominal inferior a 1 mg.

A.4.9 Sensibilidade de um instrumento de equilíbrio não automático

Quando da realização deste ensaio, o instrumento deve oscilar normalmente, e uma carga suplementar igual ao valor do ema para a carga aplicada deve ser colocada no instrumento, enquanto o receptor de carga ainda estiver oscilando. Para instrumentos amortecidos, a carga suplementar deve ser aplicada com um leve impacto. A distância linear entre os pontos médios destas leituras e a leitura sem carga deve ser considerada como deslocamento permanente da indicação. O ensaio deve ser realizado com pelo menos duas cargas diferentes (Zero e Max). Verificar se o deslocamento permanente no órgão indicador é de pelo menos:

( 1 mm, para um instrumento classe  ou

A.4.10 Ensaio de fidelidade

A diferença entre os resultados obtidos, ao curso de várias pesagens de uma mesma carga, não pode ser superior ao valor absoluto do ema para o instrumento nesta carga.

Duas séries de  pesagem  devem  ser realizadas e  as cargas a serem aplicadas são:

1ª série: ½ Max

2ª série: Max (próxima).

Número de pesagens por série: 6.

As leituras são feitas com o instrumento carregado; e quando descarregado, tiver chegado ao repouso entre pesagens.

No caso de desvio de zero entre as pesagens, o instrumento deve ser colocado em zero, sem determinação do erro em zero.

Se o instrumento está equipado com dispositivo automático de retorno de zero ou manutenção de zero, este dispositivo deve estar em funcionamento durante o ensaio.

Procedimento

a) Determinar a carga de ensaio para a 1ª série de pesagens. Esta deve ser igual a ½ Max;

b) Aplicar a carga de ensaio L e registrar a indicação I;

c) Determinar o ponto de mudança de indicação e registrar L;

d) Calcular P usando P = I + 0,5e – L, quando e = d ou d > 0,2 e P = I, quando e ≠ d com d ≤ 0,2e. e registrar;

e) Remover a carga de ensaio;

f) Ajustar o instrumento no zero, se a indicação não mostrar o zero;

g) Repetir os passos (b) até (f) mais duas vezes (total de  seis vezes);

h) Calcular P max  - P min  e registrar o resultado e o ema  para a carga de ensaio;

i) Determinar a carga de ensaio para a 2ª série de pesagens. Esta deve ser igual a Max ou próximo de Max;

j) Repetir os passos de (b) até (h );

k) Verificar se P max  - P min    ema.

Nota: Para instrumentos com indicação analógica, verificar se a divergência máxima entre as indicações é:  I max  - I min    ema.

A.4.6 Ensaio de pesagem com tara

Os erros máximos admissíveis se aplicam ao valor líquido para todo valor possível de tara, exceto para os valores de tara pré-determinada.

Ensaios de pesagem com cargas crescentes e decrescentes devem ser realizados com pelo menos dois valores de tara. Pelo menos, 3 (três) cargas devem ser empregadas em cada valor de tara. As cargas a serem aplicadas são, por exemplo:

a) Min;

b) nos valores onde o ema muda, ou próximo deles;

c) Max (Líquida).

Procedimento

a) Determinar pelo menos três cargas de ensaio, as quais incluam valores de carga próximos da carga mínima, da carga máxima líquida possível e dos pontos de mudança do ema;

b) Determinar o primeiro valor de tara. Este valor não deve ser menor do que a carga mínima do instrumento; o valor recomendado é em torno de 20% da Max;

c) Registrar o valor de tara;

e) Acionar a tara;

d) Realizar um ensaio de pesagem, conforme o respectivo procedimento;

e) Calcular E, onde E = I + 0,5e - L – L, quando e = d ou d > 0,2 e E = I, quando e ≠ d com d ≤ 0,2e e o erro corrigido EC = E – E0;

f) Verificar se os erros corrigidos, EC ( ema.

Nota: Se o instrumento está equipado com um dispositivo aditivo de tara, um dos ensaios de pesagem deve ser realizado com um valor de tara próximo do efeito máximo aditivo de tara.

A.4.12 Ensaio de Estabilidade de Equilíbrio

Para verificar se um instrumento de equilíbrio semi-automático ou automático não executa as funções de impressão de leituras ou armazenamento de dados, até que o mesmo tenha chegado ao equilíbrio ou que a leitura tenha se estabilizado. Observar os subitens 4.4.2, 4.4.5 e 4.4.6 do RTM.

1. Impressão

Procedimento

a) Determinar a carga de ensaio que deve ser igual a ½ Max;

b) Aplicar a carga de ensaio;

c) Perturbar manualmente o receptor de carga e, imediatamente depois, pressionar o comando de impressão. Nota: Se a impressão é automática, não é necessário perturbar manualmente o receptor de carga;

d) Após a emissão do tíquete, observar o mostrador por 5 s;

e) Registrar as indicações máxima e mínima mostradas, que ocorrerem durante o período de 5 s;

d) Registrar o valor impresso;

e) Remover a carga de ensaio;

f) Repetir os passos de (b) até (d) mais quatro vezes (cinco no total);

g) Comparar as indicações impressas com as indicações mostradas;

h) Determinar se o instrumento está aprovado ou reprovado no ensaio, como segue (subitem 4.4.5 do RTM):

- O equilíbrio é considerado estável quando, depois de um período de 5 segundos após uma impressão, não mais do que dois valores adjacentes são indicados, um dos quais sendo o valor impresso.

- A impressão deve ser impossível, se o equilíbrio não for estável.

Exemplo:

Carga aplicada: 1 005 kg

| Nº | Primeiro valor impresso após perturbação e comando g | Leitura após a impressão durante 5 segundos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Menor g | Maior g |  |
| 1 | 1005 | 1 005 | 1 010 | Aprovado |
| 2 | 1005 | 1 005 | 1 015 | Reprovado (1) |
| 3 | 1005 | 1 010 | 1 015 | Reprovado (2) |
| 4 | 1005 | 995 | 1 000 | Reprovado (3) |
| 5 | 1005 | 1 000 | 1 005 | Aprovado |

(1) – Reprovado (os valores não são adjacentes);

(2) e (3) – Reprovados (os valores são adjacentes, mas nenhum dos dois é o valor impresso).

2. Armazenamento de dados

Procedimento

a) Determinar a carga de ensaio que deve ser igual a ½ Max;

b) Aplicar a carga de ensaio;

c) Perturbar manualmente o receptor de carga e, imediatamente depois, pressionar o comando de armazenamento de dados;

d) Após o dado ter sido armazenado, observar o mostrador por 5 s;

e) Registrar as indicações máxima e mínima mostradas, que ocorrem durante o período de 5 s;

d) Chamar o valor armazenado e registrar;

e) Remover a carga de ensaio;

f) Repetir os passos de (b) até (d ) mais quatro vezes (cinco no total);

g) Comparar as indicações dos dados armazenados com as indicações mostradas;

h) Determinar se o instrumento está aprovado ou reprovado no ensaio, como segue (subitem 4.4.5 do RTM):

- O equilíbrio é considerado estável quando depois de um período de 5 segundos após um armazenamento de dados, não mais do que dois valores adjacentes são indicados, um dos quais sendo o valor armazenado.

- O armazenamento deve ser impossível se o equilíbrio não for estável.

Nota: O exemplo, constante do procedimento para impressão, se aplica correspondentemente ao armazenamento/memória de dados.

_______________________________

/Anexo B

ANEXO B

CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS

Os instrumentos de pesagem não automáticos devem ser classificados, em relação a sua classe de exatidão, de acordo com a Tabela 1 abaixo.

Tabela 1

| Classe de Exatidão | Valor de Divisão de Verificação (e) | Número de Valores de Divisão de Verificação (n=Max/e) | Carga Mínima (Min) (limite inferior) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínimo | Máximo |  |
| Especial | 0,001 g ≤ e | 50 000 |  | 100e |
| Fina | 0,001g ≤ e ≤ 0,05g 0,1g ≤ e | 100 5 000 | 100 000 100 000 | 20e 50e |
| Média | 0,1g  e  2g 5g  e | 100 500 | 10 000 10 000 | 20e 20e |
| Ordinária | 5g  e | 100 | 1 000 | 10e |

No caso de instrumentos utilizados para determinar o custo de tarifa de transporte, ou seja, nos correios, aeroportos e terminais rodoviários, para determinar o preço a pagar pelos serviços de transporte de mercadorias, a carga mínima é reduzida para 10e, se as portarias de aprovação desses modelos assim estabelecerem.

O valor de divisão de verificação para diferentes tipos de instrumentos é dado na Tabela 2.

Tabela 2

| Tipo de instrumento | Valor de Divisão de Verificação (e) |
| --- | --- |
| Graduado, sem dispositivo indicador auxiliar | e = d |
| Graduado, com dispositivo indicador auxiliar | (e) é estabelecido pelo fabricante, conforme as exigências da Tabela 1 |
| Não graduado | (e) é estabelecido pelo fabricante, conforme as exigências da Tabela 1 |

___________________________

/Anexo C

ANEXO C

ERROS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS

Nota: Para IPNA em uso, aprovado pela Portaria MTIC nº 63/44 e IPNA simples do item 6 do RTM, aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/1994 (casos previstos na Portaria Inmetro n° 261/2002), em uso, adiciona-se 0,5e aos erros máximos admissíveis em verificação subseqüente.

Os ema para os instrumentos das classes  e  são dados nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 - Classe

| ema em serviço | ema Em verificação inicial e subseqüente | Para cargas m, expressas em valores de divisão de verificação (e) |
| --- | --- | --- |
|  1,0 e  2,0 e  3,0 e |  0,5 e  1,0 e  1,5 e | 0  m  50 000 50 000  m  200 000 200 000  m |

Tabela 4 - Classe

| ema em serviço | ema em verificação inicial e subseqüente | Para cargas m, expressas em valores de divisão de verificação (e) |
| --- | --- | --- |
|  1,0 e  2,0 e  3,0 e |  0,5 e  1,0 e  1,5 e | 0  m  5 000 5 000  m  20 000 20 000  m  100 000 |

_____________________________

/Anexo D

ANEXO D

EXEMPLOS DE INFRAÇÃO METROLÓGICA

Notas: a) Todos os enquadramentos das infrações devem fazer referência ao artigo 5º da Lei nº 9933, de 20.12.1999.

b) RTM – Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria Inmetro nº 236/94

Os enquadramentos estão em conformidade com a Tabela 5.

Tabela 5

| AÇÃO OU OMISSÃO CONTRÁRIA AO DISPOSTO NO RTM (Instrumento .....) | EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA |
| --- | --- |
|  em pleno uso, está instalado em local não iluminado ou em condições que não permitem a verificação  em pleno uso, está instalado de forma que o comprador não pode observar, simultânea e claramente, a pesagem das mercadorias e o peso indicado  em pleno uso, está instalado exposto a ventos e correntes de ar, que afetam a indicação | subitem 13.1 do RTM subitem 12.2 do RTM subitem 12.3, alínea c, do RTM |
| em pleno uso, não porta inscrição obrigatória | subitens 7.1.1 e 7.1.2 do RTM |
| não possui aprovação de modelo não possui aprovação de modificação de modelo | primeiro parágrafo, do subitem 8.1 do RTM segundo parágrafo, do subitem 8.5 do RTM |
| de uso interditado para venda direta ao público está em pleno uso em estabelecimento aberto ao público | subitem 12.1, alínea a, do RTM |
| em pleno uso, não porta marca de verificação ou etiqueta de reparado | subitem 12.1, alínea a, combinado com o subitem 11.2, alínea d, do RTM |
| em pleno uso, está incorretamente equilibrado ou ajustado em zero, com erro superior ao ema em serviço | subitem 12.10, combinado com o subitem 3.5.2 do RTM |
| em pleno uso, está desnivelado, com erro superior ao ema em serviço | subitem 12.3, alínea b, combinado com o subitem 3.5.2 do RTM |
| em pleno uso, está em mau estado de conservação | subitem 12.1, alínea a, do RTM |

Tabela 5 (continuação)

| AÇÃO OU OMISSÃO CONTRÁRIA AO DISPOSTO NO RTM (Instrumento .....) | EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA |
| --- | --- |
|  em pleno uso, está com funcionamento ambíguo de comando do teclado |  subitem 12.1, alínea a, combinado com a segunda frase do subitem 4.1.2.3 do RTM |
| em pleno uso, está com selo ou lacre violado, sem proteção de componentes e controles pré-regulados para os quais o acesso ou ajustagem não é permitido | subitem 12.1, alínea a, combinado com o subitem 4.1.2.4 do RTM |
| em pleno uso, está com peça ou parte estranha destinada ou apropriada para falsificar resultados de pesagem (indicados, processados ou memorizados) | subitem 12.1, alínea a, combinado com o subitem 4.1.2.1 do RTM |
| em pleno uso, está com possibilidade de introdução, através de uma interface, de instruções ou dados destinados ou apropriados para: mostrar dados que não são claramente definidos e podem ser confundidos com um resultado de pesagem, falsificar resultados de pesagem (indicados, processados ou memorizados), ajustar o instrumento ou alterar qualquer fator de ajustagem, falsificar indicações primárias mostradas no caso de vendas diretas ao público. | subitem 12.1, alínea a, combinado com o subitem 5.3.6.1 do RTM |
| em pleno uso, está com indicação ambígua dos resultados de pesagem | subitem 12.1, alínea a, combinado com o subitem 4.2.1 do RTM |
| em pleno uso, está com erros nas pesagens acima do ema: ○ verificação subseqüente ○ inspeção em serviço | subitem 12.1, alínea a, do RTM combinado com: - a segunda frase, do segundo parágrafo, do subitem 10.1 do RTM - a segunda frase do subitem 10.2 do RTM |

_____________________________